采 购 需 求

一、适用范围：用于对病患者的客观听力进行诊断和鉴别。

二、主要技术参数：

1、总体要求：

1.1 软件：SQL数据库，XML数据格式，全面兼容网络，无限存储空间；患者统计学资料，患者日志；全中文界面操作软件；同品牌其他类别设备可同时共享数据库

1.2 功能模块：ABR（脑干诱发电位）、ASSR（多频稳态诱发电位）

1.3 兼容性：能兼容同品牌其他产品的数据库软件

▲1.4 ABR、ASSR必须为同一台主机，以实现患者测试数据整合，方便患者数据管理与查询；

1.5 兼容Windows 7，Windows 8操作系统；

▲1.6 主机为台式机，前置放大器和主机分开，不可使用电池供电，避免在测试中途电池电量耗尽，影响测试时间及进度。

2、ABR性能要求：

2.1 前置放大器：双通道（标准）EPA4前置放大器（4电极），增益：80dB/60Db；频率响应：0.5 - 5000Hz；噪声：4nV/√Hz，0.22μV RMS (0 - 3kHz)；CMRR：最小值>118dB, 典型值130dB (<100Hz)

▲2.2 宽频带刺激声：（1）具备耳蜗延迟代偿特性的CE-Chirp声；（2）具备短声（Click声）

2.3 频率特异性刺激声：短纯音：频率：0.5 kHz -4kHz；包络：Blackman， Gaussian，Hanning，Hamming，Bartlett，Rectangle，手动上升/平台/下降设置；NB CE-Chirp 500Hz，1kHz，2kHz，4kHz；带宽：±1/2倍频程

2.4 刺激强度：20-130dB peSPL（-10 —100 dB nHL），1dB步进，可选择柔和刺激声（刺激声强度渐进），特别适合对熟睡中的婴儿测试

2.5 计权运算：贝氏计权（Bayesian Weighting）

2.6 测试质量指示: 反应可信目标值95%、97.5%或99% , Fmp（以所选范围内曲线上的5个点为基础进行计算）

▲2.7 残余噪声计算：测试过程中实时计算，可选择自动停止测试标准，以所选范围内曲线上的5个点为基础进行计算

2.8 滤波器：低通及高通数字滤波器；低通FIR（有限脉冲响应）滤波，不发生波峰时移；高通滤波器模拟巴特沃思。在测试过程中、甚至完成测试后都可随时更改滤波设置

3、ASSR多频稳态性能要求：

3.1 前置放大器：双通道（标准）EPA4前置放大器（4电极），增益：80dB/60dB；频率响应：0.5 - 5000Hz；噪声：4nV/√Hz，0.22μV RMS（0 - 3kHz）；CMRR：最小值>118dB，典型值130dB （<100Hz）

▲3.2 调制率：90Hz和40Hz，在同一测试中可做更改

▲3.3 刺激声控制：独立控制8个同时发放的刺激声（每耳4个），独立控制8个刺激声强度，动态提示可选强度范围；独立控制8个刺激声开始/停止刺激,可双耳同时做。

3.4 增益：手动：74-110dB（5μV-320μV输入），6dB步进

▲3.5 电极贴法：ASSR电极贴法与ABR测试时一致，无需变换电极位置，测试方便。

▲3.6 多频稳态ASSR：可以进行单耳4个频点，双耳8个频点同时测试，在双耳8个频点同时测试时可独立控制每个频点的刺激声的启、停和刺激强度。

3.7 数据接口：USB接口