采 购 需 求

一、主机部分：

1、电源：输入 100-240VAC,47-63HZ；

2、用于一般耳鼻喉科、口腔/额面外科手术，耳鼻喉内软硬组织和骨头的切开，切割，去除和钻进，可分别连接鼻咽喉吸切器和indigo高速耳钻；

3、面板显示转速、转向、注水量等数据；

4、脚控控装置，可手控刀头和钻头的开始和停止；

5、手柄自动识别及安装帮助，能自动识别手柄的种类；

▲6、故障自检系统；根据手术类型鼻科手柄单向转速分为4档3000转/分，5000转/分，6000转/分，12000转/分，往复转速分为500转/分，1500转/分，3000转/分，5000转/分；

7、耳科电钻转速分为四档：20000转/分，40000转/分，50000转/分，60000转/分；

8、手术模式选择，使用者可自定控制程序；

9、自由选择注水量0cc/分—50cc/分

10、脚踏开关：无级变速；可任意控制马达开停，马达转速和转动方向, 控制刀头开口方向，提供局部照明；用于精细的手术，；

11、注水泵：内置式,十几挡水量控制可调，由主机脚踏开关控制同步冲水，防止手术区过热。

二、鼻咽喉吸切手柄：

▲1、转速：往复最大转速不低于5000RPM，连接鼻科钻头时单向最大转速=12000RPM；最低转速可到60PRM ；扭矩大于90mNm ；可用脚踏开关随意控制转速。

2、钛金属材质：质量轻不重于240克， 减轻术者的负担，符合人体工程学的设计，便于灵活操作又不妨碍视线。

3、直排式专利设计：从刀头到吸引排出口为直排式吸引，切割、排出为一直线，克服术中堵塞难题；

4、握笔式设计，可自由改变方向和方位

▲5、能与种类繁多的刀头及钻头（100余种）匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术和整形科手术

6、手柄同电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒

▲7、手柄上的转盘可以控制刀头仅刀口360度旋转（需使用匹配刀头）

8、手柄两侧有为固定注水管而设计的凹槽

▲9、手柄颏部有刀头旋转锁定装置